## Sheet1
用例编号 | 测试名称 | 驱动数据 | 期望数据 | 应答数据 | 测试结果
Case0001 | 03-数据初始化 | 07013D4300030000 | 87013D4300030000000000 | 87013D4300030000000000 | Pass
Case0002 | 04-恢复出厂参数 | 07013D4300040000 | 87013D4300040000000000 | 87013D4300040000000000 | Pass
Case0003 | 电能量接口类ID=1 0000-组合有功总电量 -- 00-全部属性 | 05013D0000000000 | 85013D000000000102030902000001050500000000050000000005000000000500000000050000000059FE210000 | 85013D000000000102030902000001050500000000050000000005000000000500000000050000000059FE210000 | Pass
Case0004 | 01-逻辑名 | 05013D0000010000 | 85013D0000010001090200000000 | 85013D0000010001090200000000 | Pass
Case0005 | 02-总及费率电能量数组 | 05013D0000020000 | 85013D00000200010105050000000005000000000500000000050000000005000000000000 | 85013D00000200010105050000000005000000000500000000050000000005000000000000 | Pass
Case0006 | 03-换算及单位 | 05013D0000030000 | 85013D000003000159FE210000 | 85013D000003000159FE210000 | Pass
Case0007 | 04-高精度总及费率电能量数组 | 05013D0000040000 | 85013D0000040000060000 | 85013D0000040000060000 | Pass
Case0008 | 05-高精度换算及单位 | 05013D0000050000 | 85013D0000050000060000 | 85013D0000050000060000 | Pass
Case0009 | 0010-正向有功总电量 -- 00-全部属性 | 05013D0010000000 | 85013D001000000102030902001001050600000000060000000006000000000600000000060000000059FE210000 | 85013D001000000102030902001001050600000000060000000006000000000600000000060000000059FE210000 | Pass
Case0010 | 01-逻辑名 | 05013D0010010000 | 85013D0010010001090200100000 | 85013D0010010001090200100000 | Pass
Case0011 | 02-总及费率电能量数组 | 05013D0010020000 | 85013D00100200010105060000000006000000000600000000060000000006000000000000 | 85013D00100200010105060000000006000000000600000000060000000006000000000000 | Pass
Case0012 | 03-换算及单位 | 05013D0010030000 | 85013D001003000159FE210000 | 85013D001003000159FE210000 | Pass
Case0013 | 04-高精度总及费率电能量数组 | 05013D0010040000 | 85013D0010040000060000 | 85013D0010040000060000 | Pass
Case0014 | 05-高精度换算及单位 | 05013D0010050000 | 85013D0010050000060000 | 85013D0010050000060000 | Pass
Case0015 | 0020-反向有功总电量 -- 00-全部属性 | 05013D0020000000 | 85013D002000000102030902002001050600000000060000000006000000000600000000060000000059FE210000 | 85013D002000000102030902002001050600000000060000000006000000000600000000060000000059FE210000 | Pass
Case0016 | 01-逻辑名 | 05013D0020010000 | 85013D0020010001090200200000 | 85013D0020010001090200200000 | Pass
Case0017 | 02-总及费率电能量数组 | 05013D0020020000 | 85013D00200200010105060000000006000000000600000000060000000006000000000000 | 85013D00200200010105060000000006000000000600000000060000000006000000000000 | Pass
Case0018 | 03-换算及单位 | 05013D0020030000 | 85013D002003000159FE210000 | 85013D002003000159FE210000 | Pass
Case0019 | 04-高精度总及费率电能量数组 | 05013D0020040000 | 85013D0020040000060000 | 85013D0020040000060000 | Pass
Case0020 | 05-高精度换算及单位 | 05013D0020050000 | 85013D0020050000060000 | 85013D0020050000060000 | Pass
Case0021 | 0090-正向视在总电量 -- 00-全部属性 | 05013D0090000000 | 85013D0090000000060000 | 85013D0090000000060000 | Pass
Case0022 | 0090-正向视在总电量 -- 01-逻辑名 | 05013D0090010000 | 85013D0090010000060000 | 85013D0090010000060000 | Pass
Case0023 | 00A0-反向视在总电量 -- 00-全部属性 | 05013D00A0000000 | 85013D00A0000000060000 | 85013D00A0000000060000 | Pass
Case0024 | 00A0-反向视在总电量 -- 01-逻辑名 | 05013D00A0010000 | 85013D00A0010000060000 | 85013D00A0010000060000 | Pass
Case0025 | 分相变量接口类ID=3 2000-电压 --- 00-全部属性 | 0501022000000000 | 850102200000000102030902200001011208E859FF260000 | 8501022000000001020309022000010112091159FF260000 | Fail
Case0026 | 01-逻辑名 | 0501022000010000 | 8501022000010001090220000000 | 8501022000010001090220000000 | Pass
Case0027 | 02-分相数值组 | 0501022000020000 | 850102200002000101011208E30000 | 850102200002000101011209110000 | Fail
Case0028 | 03-换算及单位 | 0501022000030000 | 850102200003000159FF260000 | 850102200003000159FF260000 | Pass
Case0029 | 2001-电流 | 0501022001000000 | 850102200100000102030902200101020500000000050000000059FD240000 | 850102200100000102030902200101020500000000050000000059FD240000 | Pass
Case0030 | 01-逻辑名 | 0501022001010000 | 8501022001010001090220010000 | 8501022001010001090220010000 | Pass
Case0031 | 02-分相数值组 | 0501022001020000 | 85010220010200010102050000000005000000000000 | 85010220010200010102050000000005000000000000 | Pass
Case0032 | 03-换算及单位 | 0501022001030000 | 850102200103000159FD240000 | 850102200103000159FD240000 | Pass
Case0033 | 2002-电压相角 --- 不支持 | 0501022002000000 | 8501022002000000060000 | 8501022002000000060000 | Pass
Case0034 | 2002-电压相角 --- 不支持 | 0501022002010000 | 8501022002010000060000 | 8501022002010000060000 | Pass
Case0035 | 2003-电压电流相角 --- 不支持 | 0501022003000000 | 8501022003000000060000 | 8501022003000000060000 | Pass
Case0036 | 2003-电压电流相角 --- 不支持 | 0501022003010000 | 8501022003010000060000 | 8501022003010000060000 | Pass
Case0037 | 功率接口类ID=4 2004-有功功率 --- 00-全部属性 | 0501022004000000 | 850102200400000102030902200401020500000000050000000059FF1B0000 | 850102200400000102030902200401020500000000050000000059FF1B0000 | Pass
Case0038 | 01-逻辑名 | 0501022004010000 | 8501022004010001090220040000 | 8501022004010001090220040000 | Pass
Case0039 | 02-总及分相数值组00 | 0501022004020000 | 85010220040200010102050000000005000000000000 | 85010220040200010102050000000005000000000000 | Pass
Case0040 | 02-总及分相数值组01 | 0501022004020100 | 850102200402010105000000000000 | 850102200402010105000000000000 | Pass
Case0041 | 02-总及分相数值组02 | 0501022004020200 | 850102200402020105000000000000 | 850102200402020105000000000000 | Pass
Case0042 | 03-换算及单位 | 0501022004030200 | 850102200403020159FF1B0000 | 850102200403020159FF1B0000 | Pass
Case0043 | 2005-无功功率 --- 不支持 | 0501022005000200 | 8501022005000200060000 | 8501022005000200060000 | Pass
Case0044 | 2006-视在功率 | 0501022006000000 |  | 850102200600000102030902200601020500000000050000000059FF1D0000 | 待查
Case0045 | 01-逻辑名 | 0501022006010000 |  | 8501022006010001090220060000 | 待查
Case0046 | 02-总及分相数值组00 | 0501022006020000 |  | 85010220060200010102050000000005000000000000 | 待查
Case0047 | 02-总及分相数值组01 | 0501022006020100 |  | 850102200602010105000000000000 | 待查
Case0048 | 02-总及分相数值组02 | 0501022006020200 |  | 850102200602020105000000000000 | 待查
Case0049 | 03-换算及单位00 | 0501022006030000 |  | 850102200603000159FF1D0000 | 待查
Case0050 | 03-换算及单位01 | 0501022006030100 |  | 850102200603010159FF1D0000 | 待查
Case0051 | 2007-1分钟平均有功功率 | 0501022007000000 | 850102200700000102030902200701020500000000050000000059FF1B0000 | 850102200700000102030902200701020500000000050000000059FF1B0000 | Pass
Case0052 | 01-逻辑名 | 0501022007010000 | 8501022007010001090220070000 | 8501022007010001090220070000 | Pass
Case0053 | 02-总及分相数值组 | 0501022007020000 | 85010220070200010102050000000005000000000000 | 85010220070200010102050000000005000000000000 | Pass
Case0054 | 03-换算及单位 | 0501022007030000 | 850102200703000159FF1B0000 | 850102200703000159FF1B0000 | Pass
Case0055 | 2008-1分钟平均无功功率 --- 不支持 | 0501022008000000 | 8501022008000000060000 | 8501022008000000060000 | Pass
Case0056 | 2009-1分钟平均视在功率 --- 不支持 | 0501022009000000 | 8501022009000000060000 | 8501022009000000060000 | Pass
Case0057 | 200A-功率因数 | 050102200A000000 | 850102200A00000102030902200A01021003E81003E859FDFF0000 | 850102200A00000102030902200A01021003E81003E859FDFF0000 | Pass
Case0058 | 01-逻辑名 | 050102200A010000 | 850102200A0100010902200A0000 | 850102200A0100010902200A0000 | Pass
Case0059 | 02-总及分相数值组00 | 050102200A020000 | 850102200A02000101021003E81003E80000 | 850102200A02000101021003E81003E80000 | Pass
Case0060 | 02-总及分相数值组01 | 050102200A020100 | 850102200A0201011003E80000 | 850102200A0201011003E80000 | Pass
Case0061 | 02-总及分相数值组02 | 050102200A020200 | 850102200A0202011003E80000 | 850102200A0202011003E80000 | Pass
Case0062 | 03-换算及单位 | 050102200A030000 | 850102200A03000159FDFF0000 | 850102200A03000159FDFF0000 | Pass
Case0063 | 数据变量接口类ID=6 200F-电网频率 | 050102200F000000 | 850102200F00000102030902200F12138759FE2F0000 | 850102200F00000102030902200F12138959FE2F0000 | Fail
Case0064 | 01-逻辑名 | 050102200F010000 | 850102200F0100010902200F0000 | 850102200F0100010902200F0000 | Pass
Case0065 | 02-数值 | 050102200F020000 | 850102200F0200011213860000 | 850102200F0200011213890000 | Fail
Case0066 | 03-换算及单位 | 050102200F030000 | 850102200F03000159FE2F0000 | 850102200F03000159FE2F0000 | Pass
Case0067 | 2010-表内温度 | 0501022010000000 | 850102201000000102030902201010013359FF090000 | 850102201000000102030902201010010359FF090000 | Fail
Case0068 | 01-逻辑名 | 0501022010010000 | 8501022010010001090220100000 | 8501022010010001090220100000 | Pass
Case0069 | 02-数值 | 0501022010020000 | 85010220100200011001330000 | 85010220100200011001030000 | Fail
Case0070 | 03-换算及单位 | 0501022010030000 | 850102201003000159FF090000 | 850102201003000159FF090000 | Pass
Case0071 | 2011-时钟电池电压 | 0501022011000000 | 850102201100000102030902201112017059FE260000 | 850102201100000102030902201112016E59FE260000 | Fail
Case0072 | 01-逻辑名 | 0501022011010000 | 8501022011010001090220110000 | 8501022011010001090220110000 | Pass
Case0073 | 02-数值 | 0501022011020000 | 85010220110200011201700000 | 850102201102000112016E0000 | Fail
Case0074 | 03-换算及单位 | 0501022011030000 | 850102201103000159FE260000 | 850102201103000159FE260000 | Pass
Case0075 | 2012-停电抄表电池电压 --- 不支持 | 0501022012000000 | 8501022012000000060000 | 8501022012000000060000 | Pass
Case0076 | 2013-时钟电池工作时间 | 0501022013000000 | 850102201300000102030902201306000000005900060000 | 850102201300000102030902201306000000005900060000 | Pass
Case0077 | 01-逻辑名 | 0501022013010000 | 8501022013010001090220130000 | 8501022013010001090220130000 | Pass
Case0078 | 02-数值 | 0501022013020000 | 850102201302000106000000000000 | 850102201302000106000000000000 | Pass
Case0079 | 03-换算及单位 | 0501022013030000 | 85010220130300015900060000 | 85010220130300015900060000 | Pass
Case0080 | 2014-电能表运行状态字 | 0501022014000000 | 85010220140000010203090220140107041000000410000004100043041000000410000004100000041000405900FF0000 | 85010220140000010203090220140107041000000410000004100008041000000410000004100000041000405900FF0000 | Fail
Case0081 | 01-逻辑名 | 0501022014010000 | 8501022014010001090220140000 | 8501022014010001090220140000 | Pass
Case0082 | 02-数值 | 0501022014020000 | 85010220140200010107041000000410000004100043041000000410000004100000041000400000 | 85010220140200010107041000000410000004100008041000000410000004100000041000400000 | Fail
Case0083 | 03-换算及单位 | 0501022014030000 | 85010220140300015900FF0000 | 85010220140300015900FF0000 | Pass
Case0084 | 201A-当前组合电价 | 050102201A000000 | 850102201A00000102030902201A060000177059FC360000 | 850102201A000000060000 | Fail
Case0085 | 01-逻辑名 | 050102201A010000 | 850102201A0100010902201A0000 | 850102201A010000060000 | Fail
Case0086 | 02-数值 | 050102201A020000 | 850102201A02000106000017700000 | 850102201A020000060000 | Fail
Case0087 | 03-换算及单位 | 050102201A030000 | 850102201A03000159FC360000 | 850102201A030000060000 | Fail
Case0088 | 201B-当前费率电价 | 050102201B000000 | 850102201B00000102030902201B060000138859FC360000 | 850102201B000000060000 | Fail
Case0089 | 01-逻辑名 | 050102201B010000 | 850102201B0100010902201B0000 | 850102201B010000060000 | Fail
Case0090 | 02-数值 | 050102201B020000 | 850102201B02000106000013880000 | 850102201B020000060000 | Fail
Case0091 | 03-换算及单位 | 050102201B030000 | 850102201B03000159FC360000 | 850102201B030000060000 | Fail
Case0092 | 201C-当前阶梯电价 | 050102201C000000 | 850102201C00000102030902201C06000003E859FC360000 | 850102201C000000060000 | Fail
Case0093 | 01-逻辑名 | 050102201C010000 | 850102201C0100010902201C0000 | 850102201C010000060000 | Fail
Case0094 | 02-数值 | 050102201C020000 | 850102201C02000106000003E80000 | 850102201C020000060000 | Fail
Case0095 | 03-换算及单位 | 050102201C030000 | 850102201C03000159FC360000 | 850102201C030000060000 | Fail
Case0096 | 202D-当前透支金额 | 050102202D000000 | 850102202D00000102030902202D060000000059FE0A0000 | 850102202D000000060000 | Fail
Case0097 | 01-逻辑名 | 050102202D010000 | 850102202D0100010902202D0000 | 850102202D010000060000 | Fail
Case0098 | 02-数值 | 050102202D020000 | 850102202D02000106000000000000 | 850102202D020000060000 | Fail
Case0099 | 03-换算及单位 | 050102202D030000 | 850102202D03000159FE0A0000 | 850102202D030000060000 | Fail
Case0100 | 202E-累计购电金额 | 050102202E000000 | 850102202E00000102030902202E060000000059FE0A0000 | 850102202E000000060000 | Fail
Case0101 | 01-逻辑名 | 050102202E010000 | 850102202E0100010902202E0000 | 850102202E010000060000 | Fail
Case0102 | 02-数值 | 050102202E020000 | 850102202E02000106000000000000 | 850102202E020000060000 | Fail
Case0103 | 03-换算及单位 | 050102202E030000 | 850102202E03000159FE0A0000 | 850102202E030000060000 | Fail
Case0104 | 2031-月度用电量 | 0501022031000000 | 8501022031000001020309022031060000000059FE210000 | 8501022031000001020309022031060000000059FE210000 | Pass
Case0105 | 01-逻辑名 | 0501022031010000 | 8501022031010001090220310000 | 8501022031010001090220310000 | Pass
Case0106 | 02-数值 | 0501022031020000 | 850102203102000106000000000000 | 850102203102000106000000000000 | Pass
Case0107 | 03-换算及单位 | 0501022031030000 | 850102203103000159FE210000 | 850102203103000159FE210000 | Pass
Case0108 | 2032-阶梯结算用电量 | 0501022032000000 | 8501022032000001020309022032060000000059FE210000 | 8501022032000000060000 | Fail
Case0109 | 01-逻辑名 | 0501022032010000 | 8501022032010001090220320000 | 8501022032010000060000 | Fail
Case0110 | 02-数值 | 0501022032020000 | 850102203202000106000000000000 | 8501022032020000060000 | Fail
Case0111 | 03-换算及单位 | 0501022032030000 | 850102203203000159FE210000 | 8501022032030000060000 | Fail
Case0112 | 2040-控制命令执行状态字 --- 不支持 | 0501022040000000 | 8501022040000000060000 | 8501022040000000060000 | Pass
Case0113 | 2041-控制命令错误状态字 --- 逻辑名 --- 不支持 | 0501022041010000 | 8501022041010000060000 | 8501022041010000060000 | Pass
Case0114 | 2504-累计工作时间--- 逻辑名 --- 不支持 | 0501022504010000 | 8501022504010000060000 | 8501022504010000060000 | Pass